2026-WS106更正公告附件

本项目更正情况如下：

一、招标文件第三章“（一）技术指标”中的技术参数更改如下：
1、招标文件第三章“序号一：高通量微滴制备芯片仪”的参数中，

序号1的内容改为原招标文件要求，更改为：“★1. 具有制备全氟己酮灭火微胶囊，并根据用户工艺流程现场改造至完全满足用户使用功能，并达到制备的全氟己酮灭火微胶囊单分散性 (CV<5%)、灭火触发温度<130℃。全氟己酮含量＞50%。投标人须对此提供书面承诺。”
2、招标文件第三章“序号二：蛋白质稳定性分析仪”的参数中，

序号11的内容更改为：“▲11、样品测试：≤20 uL测试体积；具有自动稀释及密度校准功能，稀释浓度绝对误差与称重法相比≤2%，浓度曲线相关系数R>0.999，6个浓度梯度总稀释准备时间≤8分钟”。

3、删除招标文件第三章“序号二：蛋白质稳定性分析仪”参数中，序号22条款的内容。

4、招标文件第三章“序号三：多功能液滴分选一体机”的参数中，

序号1的内容更改为“1.检测通道：★1.1检测通道:采用高性能PMT检测器，可同时检测4色以上荧光;光源:至少配置405nm、488nm和635nm三个波长激光器;观察模式:采用相差技术，具有4-40X光差物镜能观察到标本内部极微小的细节，而且能消除光晕，可获得更佳的对比度与灰度范围。▲1.2 提供6个不同波长光源（可根据用户需求定制）”

5、招标文件第三章“序号三：多功能液滴分选一体机”的参数中，

序号2的内容更改为：“▲2、检测灵敏度：检测灵敏度：10nM FITC或10nM PE； 质谱灵敏度：1nM牛血清白蛋白，S/N≥100:1。”
6、招标文件第三章“序号三：多功能液滴分选一体机”的参数中，

序号10的内容更改为：“▲10、分选模式:配备≥96孔板液滴打印系统，兼容≥8联管打印及 EP管连续分选模式。分选产物可以通过电离方式精确检测分子量，按质荷比(m/z)分离，分子量精度达到优于0.05 Da。”

7、招标文件第三章“序号三：多功能液滴分选一体机”的参数中，

序号13的内容更改为：“▲13、具备荧光共点位和逻辑圈门功能（提供实际分选实验软件数据界面截图证明）；根据实验需求，提供6种不同波长可替换光源。”

8、招标文件第三章“序号三：多功能液滴分选一体机”的参数中，

序号17的内容更改为：“▲17、具备单菌全基因组测序及质谱建库功能，产品具备单菌全基因组测序建库试剂盒；具备微生物菌株获取和鉴定去重方案，提供96孔板—微生物16S rRNA基因序列编码测序试剂及物种批量比对分选软件，提供真实实验报告复印件作为佐证；产品具备完成抗体筛选方案，提供兔panB细胞阴选试剂盒和单个B细胞抗体轻重链扩增试剂盒。”
9、招标文件第三章“序号三：多功能液滴分选一体机”的参数中，

序号18的内容更改为：“18、进样量：≥20μL-1ml/次 ，可连续进样。”
10、删除招标文件第三章“序号三：多功能液滴分选一体机”参数中，序号21条款的内容。

二、招标文件第三章“（二）配置要求”中的技术要求更改如下：
11、删除配置要求“（2）蛋白质稳定性分析仪，每套含以下配置”中的序号7条款。

12、删除配置要求“（3）多功能液滴分选一体机，每套含以下配置”中的序号2、3条款。

注：招标文件中有其他涉及上述变更内容表述的，其表述同步进行调整。本项目三套设备均为定制化设备。

三、招标文件第二章第11-12页，“1、技术因素分”中的评审内容有更改，更改后的具体内容详见如下。

四、补充《关于符合本国产品标准的声明函》的格式，请投标人根据新格式进行响应。格式内容详见如下。

注：上述更改后的具体内容详见如下：
2026-WS106 二次更正后的参数内容及评分表
（更正涉及的内容已用紫色字标识，投标人自行查阅）
（一）技术指标
序号一：高通量微滴制备芯片仪
★1. 具有制备全氟己酮灭火微胶囊，并根据用户工艺流程现场改造至完全满足用户使用功能，并达到制备的全氟己酮灭火微胶囊单分散性 (CV<5%)、灭火触发温度<130℃。全氟己酮含量＞50%。投标人须对此提供书面承诺。
2. 通道数量：3个独立压力驱动通道，可同时驱动不同相流体(如流动相、分散相、鞘液相等)；

3.通压力输出范围：30 mbar-1940 mbar，满足不同粘度液体(0.5 mPa.s- 1000 mPa.s)的驱动需求；
4.中值压力输出波动：≤0.2%(满量程)，确保流体稳定输出；

5.压力输出响应时间：≤100ms，可快速适应实验参数调整；

6.流量监测通道：≥3个，与压力驱动通道一一对应；

7.流量测量精度：≤ 5%(测量值) ；

8.配备倒置显微镜，光学放大倍数10×，镜头工作距离≧5 mm，可清晰观察芯片流道中液滴形成过程；

9.配备高速CMOS相机，像素≥130万，帧率≥200 FPS(全分辨率)，分辨率≧1280×1024，确保成像清晰，可捕捉快速形成的微滴运行轨迹；

10.压力控制模式：支持恒压模式、恒流模式(与流量监测系统协同控制)和用户自定义压力曲线模式；

11. 流量监测范围：≥0-±80 μL/min；
12.观察平台：配备精密二维移动平台，行程≤±6.5 mm，可灵活调整观察位置，方便寻找微滴形成区域及监测微滴是否能正常生成或芯片流道是否出现堵塞异常；

序号二：蛋白质稳定性分析仪
★1、测定参数：Tm变性温度、Ton起始变性温度、Cm化学变性浓度、ΔG吉布斯自由能； 

2、激发光源：LED，波长280 nm；

3、检测器：检测330+/-5 nm和350+/-5 nm；

★4、样品通量：≥12个；

5、检测模式：快速逐个扫描，3秒钟采集一次信号；

▲6、温度温差值≤0.1%，温度均匀度≤0.5%；

7、温控范围：10～110℃；温控精度：0.2℃；

▲8、升温速度：0.1～15℃/分钟可调；升温速率精度：0.01℃/分钟；

▲9、Tm重复性：CV变异系数≤1；

▲10、蛋白检测浓度范围：0.05～300 mg/ml；

▲11、样品测试：≤20 uL测试体积；具有自动稀释及密度校准功能，稀释浓度绝对误差与称重法相比≤2%，浓度曲线相关系数R>0.999，6个浓度梯度总稀释准备时间≤8分钟；
12、无需预热，无需清洗维护；

13、一体化内置仪器控制和数据分析电脑；

★14、测定过程无需外源染料，无需标记；

▲15、可测定去垢剂环境中的膜蛋白；

16、可测试热稳定性、化学稳定性、等温稳定性、等温循环、增温循环； 

★17、样品管采用8联排设计，可使用多通道移液器批量加样，同时样品管可以拆成单管使用； 

18、软件具备热稳定性实验、化学稳定性实验、等温稳定性实验、温度循环实验功能模块； 

19、可自动获取330 nm和350 nm荧光值，以及330 nm和350 nm比值和一阶导数； 

20、数据和分析结果自动保存，数据图可导出，数据结果能输出至Excel表；支持用户权限管理和审计追踪，多种用户权限管理以及登录密码，参数可以在结果报告里面进行溯源； 

21、软件具备数据比对功能，可通过热变性曲线对蛋白进行相似性评分；终身免费升级，可授权多台电脑安装使用，无需软件密码狗。

序号三：多功能液滴分选一体机
检测通道：

★1.1检测通道:采用高性能PMT检测器，可同时检测4色以上荧光;光源:至少配置405nm、488nm和635nm三个波长激光器;观察模式:采用相差技术，具有4-40X光差物镜能观察到标本内部极微小的细节，而且能消除光晕，可获得更佳的对比度与灰度范围。
▲1.2 提供6个不同波长光源（可根据用户需求定制）。

▲2、检测灵敏度：检测灵敏度：10nM FITC或10nM PE；质谱灵敏度：1nM牛血清白蛋白，S/N≥100:1。

▲3、分析与分选液滴数： ≥1000 万个，可连续上样（需提供实际分选实验软件数据界面截图证明）

4、分析速度： 速度可调节，可达1500 液滴/s ；分选速度：速度可调节，可达1500 液滴/s 。
5、液滴制备： 3 个压力控制通道，可进行单水相与双水相液滴制备 ；液滴生成速度：≥5000 个液滴/s；10 min 可完成百万液滴制备。
▲6、液滴生成和分选芯片：可提供30/50/90μm不同直径液滴生成和分选芯片，芯片工艺是标准化注塑芯片；液滴生成监测：实时液滴生成监测，确保液滴生成效果，具有液滴成像功能，≥2000万像素且可以动态\静态测量，支持分图层测量（提供注塑芯片照片照片/彩图和生产检验报告复印件）。
▲7、仪器具备进一步升级能力，可升级同时配置4根激光器，5个荧光以上配置（需提供中标网站公示证明，或其相对应的采购合同及发票，能体现产品满足上述能力要求）。

8、分选后纯度：≥95%；可对千分之一含量的靶标液滴进行精确分选。

9、检测方法：可使用磁珠阵列聚光法，兼容FRET法，底物荧光法，报告探针法，荧光标签法等。

▲10、分选模式:配备≥96孔板液滴打印系统，兼容≥8联管打印及 EP管连续分选模式。分选产物可以通过电离方式精确检测分子量，按质荷比(m/z)分离，分子量精度达到优于0.05 Da。
▲11、单克隆保真：自动对每个打印指孔板的液滴成像并生成对于孔的液滴图、荧光信号值及峰图，确保单克隆及后期数据对应（需提供实际分选实验软件数据界面截图证明）;
12、分析数据：自动统计阳性与阴性液滴数量。

▲13、具备荧光共点位和逻辑圈门功能（提供实际分选实验软件数据界面截图证明）;根据实验需求，提供6种不同波长可替换光源。
14、操作：卡槽式芯片安装，易插拔管路连接，操作简单。

15、液滴融合系统配备四个压力输出通道；导入液滴数量：≥1000万；液滴注入频率。≥1.5KHz；成功率：>95%，液滴配对率80%以上。
▲16、可实现30um液滴融合70um液滴，终体积＞70um液滴。
▲17、具备单菌全基因组测序及质谱建库功能，产品具备单菌全基因组测序建库试剂盒；具备微生物菌株获取和鉴定去重方案，提供96孔板—微生物16S rRNA基因序列编码测序试剂及物种批量比对分选软件，提供真实实验报告复印件作为佐证；产品具备完成抗体筛选方案，提供兔panB细胞阴选试剂盒和单个B细胞抗体轻重链扩增试剂盒。
18、进样量：≥20μL-1ml/次 ，可连续进样。
19、实时显示分选过程，确保分选全程稳定。

20、分选液滴直径：≥30-100μm。
★（二）配置要求

投标人需对下述配置要求做出书面承诺：

（1）高通量微滴制备芯片仪，每套含以下配置：

1.微滴制备仪主机 1台；

2.系统控制 1台（优于2K屏幕及14英寸）；

3.双乳化玻璃芯片*1（可选择制备W/O/W或O/W/O的液滴或微球）；

4.双乳化玻璃芯片配套夹具*1；

5.PDMS芯片流动聚焦型结构30um*1、50um*1、100um*1、200um*1；

6. PDMS芯片双水相结构30um*1、50um*1、100um*1；

7. 玻璃芯片流动聚焦型结构100um*1、250um*1；

8. 玻璃芯片/PDMS芯片通用夹具*1；

9. 空气压缩机*1、气源处理套件*1；

10. 倒置显微镜*1；

11. CMOS相机*1。

（2）蛋白质稳定性分析仪，每套含以下配置：

1、检测主机，一台；

2、主机内置控制电脑，一台；

3、控制和分析软件，一套；

4、标准样品管，一盒（96根）；

5、样品管托架，一个；

6、产品说明书，一份；

（3）多功能液滴分选一体机，每套含以下配置：

1、微流控高通量筛选系统主机   一套；
4、含设备试运行及验收必须的试剂耗材 一套；
5、液滴生成芯片套装 5tests/盒
20盒；
6、液滴分选芯片套装1tests/盒
50盒；
7、液滴融合芯片套装1tests/盒
50盒；
8、微生物单细胞基因组测序建库试剂盒（20000个微生物/Test，4tests/盒）10盒；
9、96孔板单B细胞抗体轻重链扩增试剂盒 10盒。

招标文件第二章第11-12页，“1、技术因素分”中的评审内容更改如下（详见紫色字标识处）

1、技术因素分F1（满分55分）
	序号
	评审内容及细则
	满分

	1
	高通量微滴制备芯片仪

	根据投标人对招标文件第三章项目需求描述中“（一）技术指标”高通量微滴制备芯片仪的技术响应情况进行评定：

共计11项技术要求，分别是序号2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，
投标人每满足一项得0.2分, 满分2.2分。

注：投标人需提供相关证明材料（参数条款要求中有明确的，以条款要求的证明文件为准。未明确的须提供产品彩页或检测机构出具的检测报告或样册或使用手册或技术说明书的复印件作为佐证），否则不得分。

需提供技术参数响应情况表，并标明偏离情况。
	2.2

	2

①
	蛋白质稳定性分析仪


	根据投标人对招标文件第三章项目需求描述中“（一）技术指标”蛋白质稳定性分析仪的技术响应情况进行评定（对参数中的“▲条款”进行打分）：

共计6项技术要求，分别是序号6、8、9、10、11、15，
投标人每满足一项得3分, 满分18分。

注：投标人需提供相关证明材料（参数条款要求中有明确的，以条款要求的证明文件为准。未明确的须提供产品彩页或检测机构出具的检测报告或样册或使用手册或技术说明书的复印件作为佐证），否则不得分。

需提供技术参数响应情况表，并标明偏离情况。
	18

	②
	
	根据投标人对招标文件第三章项目需求描述中“（一）技术指标”蛋白质稳定性分析仪的技术响应情况进行评定（对参数中的“非▲条款”进行打分）：

共计11项技术要求，分别是序号2、3、5、7、12、13、16、18、19、20、21，
投标人每满足一项得0.2分, 满分2.2分。

注：投标人需提供相关证明材料（参数条款要求中有明确的，以条款要求的证明文件为准。未明确的须提供产品彩页或检测机构出具的检测报告或样册或使用手册或技术说明书的复印件或书面承诺作为佐证），否则不得分。

需提供技术参数响应情况表，并标明偏离情况。
	2.2

	3

①
	多功能液滴分选一体机
	根据投标人对招标文件第三章项目需求描述中“（一）技术指标”多功能液滴分选一体机的技术响应情况进行评定（对参数中的“▲条款”进行打分）：

共10项技术要求，分别是序号1.2、2、3、6、7、10、11、13、16、17，
投标人每满足一项得3分, 满分30分。

注：投标人需提供相关证明材料（参数条款要求中有明确的，以条款要求的证明文件为准。未明确的须提供产品彩页或检测机构出具的检测报告或样册或使用手册或技术说明书的复印件作为佐证），否则不得分。

需提供技术参数响应情况表，并标明偏离情况。
	30

	②
	
	根据投标人对招标文件第三章项目需求描述中“（一）技术指标”多功能液滴分选一体机的技术响应情况进行评定（对参数中的“非▲条款”进行打分）：

共计10项技术要求，分别是序号4、5、8、9、12、14、15、18、19、20，
投标人每满足一项得0.26分, 满分2.6分。

注：投标人需提供相关证明材料（参数条款要求中有明确的，以条款要求的证明文件为准。未明确的须提供产品彩页或检测机构出具的检测报告或样册或使用手册或技术说明书的复印件或书面承诺作为佐证），否则不得分。

需提供技术参数响应情况表，并标明偏离情况。
	2.6


请投标人在证明材料上标注出相应的对应佐证的技术条款号，以便评审。
附件：《关于符合本国产品标准的声明函》的格式

关于符合本国产品标准的声明函
公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
……

经本公司（单位）核算并承诺，所投产品在中国境内制造，且在中国境内生产的组件成本占比 符合国办发〔2025〕34号文件规定的标准。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　   

     
日期：　     年　  月　  日      
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：所投产品为国产的，必须填写此张声明函。


